UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CENTRO DE TECNOLOGIA E COMPUTAÇÃO

CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

Desenvolvimento de um Sistema TCP-IP Wireless de Transmissão para Monitoramento de Batimentos Cardíacos

ADRIANO DA SILVA ROCHA

Canoas

2006

ADRIANO DA SILVA ROCHA

Desenvolvimento de um Sistema TCP-IP Wireless de Transmissão para Monitoramento de Batimentos Cardíacos

Trabalho de Conclusão de Curso submetido à banca examinadora do Curso de Engenharia Elétrica da Universidade Luterana do Brasil como requisito para a obtenção do grau de Engenheira Eletricista.

Orientador Professor Dr. Valner João Brusamarello

Canoas

2006

ADRIANO DA SILVA ROCHA

Desenvolvimento de um Sistema TCP-IP Wireless de Transmissão para Monitoramento de Batimentos Cardíacos

BANCA EXAMINADORA

_________________________________

Prof. Me. Luiz Fernando Espinosa Cocian

_________________________________

Prof. Dr. Alexandre Balbinot

_________________________________

Orientador: Prof. Dr. Valner João Brusamarello

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em: 30/06/2006

AGRADECIMENTOS

Aos meus pais Flávio e Terezinha da Silva Rocha; a minha esposa, Greice Marques Madeira e ao meu filho Gabriel Madeira Rocha que souberam ter paciência na divisão do tempo; aos meus parentes, amigos e professores; a Deus; enfim, a todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para que este trabalho fosse realizado em tempo hábil.

Aos colegas de cursos que sempre acreditaram e incentivarão na conclusão deste trabalho e na minha vida acadêmica, onde tiveram papel importante em minha formação profissional e pessoal.

O professor Valner João Brusamarello que, no decorrer do semestre, mostrou-se um excelente e dedicado orientador, mesmo sem receber por este auxilio, colaborando sobremaneira para a adequação desta publicação aos padrões técnicos exigidos e sempre cobrando o melhor de mim.

A todos, meus sinceros agradecimentos.

RESUMO

Com o avanço das tecnologias de transmissão de dados, o presente trabalho visa utilizar uma destas tecnologias, à comunicação sem fio (Wireless). Neste trabalho foi desenvolvido um protótipo para monitoramento dos batimentos cardíacos a fim de ser instalado em uma pessoa e transmitido sem a presença de cabos. O estabelecimento desta transmissão foi feito utilizando módulos TCP/IP wireless, que tem como característica principal à facilidade de equipamentos seriais acessarem redes ethernet convencionais ou wireless.

O sinal dos batimentos foi processado por uma unidade central com microprocessador 89C52, o qual tem a função de receber as leituras dos eletrodos, processar e enviar os dados para a unidade TCP/IP wireless, que configurada ponto a ponto envia a outra unidade conectada a um PC a informação dos batimentos cardíacos, que esta operando com um software desenvolvido para aquisição e visualização dos dados de batimentos cardíacos. A tela de visualização foi desenvolvida na ferramenta Labview.

ABSTRACT

With the advance of the data-communication technologies, the present work aims at to use one of these technologies, to the communication without wire (Wireless). In this work an archetype for monitor of the cardiac beatings was developed in order to be installed in a person and to be transmitted without the presence of handles. The establishment of this transmission was made using device TCP/IP wireless, that it has as characteristic main to the serial equipment easiness to have access conventional nets ethernet or wireless.

The signal of the beatings was processed by a center unit with processor 89C52, which has the function to receive the readings from the electrodes, to process and to send the data for unit TCP/IP wireless, that configured point the point sends to another unit connected to a PC the information of the cardiac beatings, that this operating with a software developed for acquisition and visualization of the data of cardiac beatings. The visualization screen was developed in the Labview tool.

SUMÁRIO

LISTA DE FIGURAS	9

LISTA DE TABELAS	11

1 - INTRODUÇÃO	12

2 - REVISÃO BIBLIOGRAFICA	14

2.1 - Comunicação wireless	14

2.1.1 - Sinais de Rádio	14

2.2 – Protocolo TCP/IP	16

2.2.1 – O TCP/IP no modelo OSI	17

2.2.2 – Endereçamento IP	19

2.2.3 - TCP socket server e client	22

2.3 – Eletrocardiógrafos.	24

2.3.1 - Anatomia do coração	25

2.3.2 - Funcionamento do coração	26

2.3.3 - Característica do sinal eletrocardiográfico	26

2.3.4 - Captação dos Impulsos.	28

3 - METODOLOGIA	32

3.1 – Definição do Processo	32

3.2 – Escolha do dispositivo wireless	33

3.2.1 - Característica do Módulo Wireless	34

3.2.2 - Adaptação do Módulo	35

3.3 – Adequação dos níveis de sinal	36

3.4 – Montagem dos circuitos	37

3.5 - Configuração em Rede	38

3.5.1 – Modem Wireless / Acesspoint	39

3.5.2 – Configuração dos módulos wireless em Rede	39

3.6 - Teste de Transmissão	41

4 – PROCESSAMENTO DE SINAIS.	44

4.1 - Aquisição dos sinais de batimento cardíaco	44

4.2 – Conversor A/D	48

4.3 - Processamento dos Sinais.	50

5 - CONCLUSÃO	56

5.1 – Comparação das Medidas	54

5.2 – Velocidade e alcance	55

5.3 – Sugestão de melhoria	Erro! Indicador não definido.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	57

ANEXO 1 – Configuração dos módulos	59

ANEXO 2 – Sinalização dos módulos	60

ANEXO 3 – Tabela de Sinais no conector do Módulo	61

ANEXO 4 – Software para teste de transmissão dos módulos	62

ANEXO 5 – Software para monitoramento dos batimentos	64

ANEXO 6 – Esquemático do Kit ULBEE	67

ANEXO 7 – Manual do módulo DIGI Hardware	68

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1 – Diagrama em blocos do projeto.	12

Figura 2.1 – Rede Adhoc.	15

Figura 2.2 – Rede de infra-estrutura	16

Figura 2.3 – Exemplo de rotina de um sistema socket Client e Server.	23

Figura 2.4 – Corte do coração.	25

Figura 2.5 – Ciclo de batimentos do coração.	27

Figura 2.6 - Triângulo de Einthoven	28

Figura 2.7 – Localização dos eletrodos.	29

Figura 2.8 – Medidas de batimentos cardíacos em derivações diferentes.	30

Figura 3.1 – Ligação dos Módulos Wireless	32

Figura 3.2 – Módulo Digi-Connect Wi-ME	33

Figura 3.3 – Dimensões do Módulo Digi-Connect Wi-ME	34

Figura 3.4 – Conector de acesso ao módulo.	35

Figura 3.5 – Conversão 10V em 3V3 serial	36

Figura 3.6 – Diagrama em bloco da conversão dos sinais.	37

Figura 3.7 – Módulo montado na placa de conexão serial.	38

Figura 3.8 - Acesso dos Módulos via Internet Explorer	40

Figura 3.9 – Kit ULBEE montado.	41

Figura 3.10 – Diagrama em bloco do software de teste de transmissão.	42

Figura 3.11 – Recebimento de dados do teste inicial	42

Figura 4.1 – Diagrama em blocos do circuito de aquisição	44

Figura 4.2 – Foto do circuito de aquisição montado	46

Figura 4.3 – Esquemático do circuito de aquisição dos pulsos	45

Figura 4.4 – Conexão dos eletrodos no pulso e Tornozelo	47

Figura 4.5 – Medida de pulso no Osciloscópio	48

Figura 4.6 – Acionamento de conversação do AD0804.	49

Figura 4.7 – Circuito do AD0804.	49

Figura 4.8 – Medição do batimento.	50

Figura 4.9 – Diagrama em blocos do software de medição dos batimentos.	51

Figura 4.10 – Recebimento dos sinais de batimento via hyperterminal	52

Figura 4.11 – Esquema desenvolvimento em blocos do labview	53

Figura 4.12 – Tela desenvolvida no Labview	54

LISTA DE TABELAS

Tabela 2.1 – Distribuição de espectro de 2,4GHz não licenciada.	15

Tabela 2.2 – Camadas do modelo ISO/OSI.	17

Tabela 2.3 – Localização do TCP e IP no modelo ISO/OSI.	18

Tabela 2.4 – Classe dos Sistemas.	20

Tabela 2.5 – Máscara de subrede	20

Tabela 2.6 – Exemplo de máscara de rede classe B.	21

Tabela 2.7 – Exemplo de máscara de rede classe C.	21

Tabela 2.8 – Descrição do TCP socket.	22

Tabela 3.1 – Informações das configurações de cada módulo.	40

Tabela 5.1 – Comparativos de medição	55

1 - INTRODUÇÃO

A aplicação da eletrônica em telecomunicações tem avançado muito nas últimas décadas buscando sempre a melhoria e a facilidade de acesso às informações. Cada vez mais, novos dispositivos e novas tecnologias estão surgindo a fim de realizar os mais diversos tipos de transmissões de dados.

Neste trabalho é proposto um sistema de transmissão TCP/IP Wireless para monitoramento de batimentos cardíacos. O diagrama em blocos da Figura 1.1 mostra as etapas de cada processo do projeto que foi desenvolvido neste trabalho para a aplicação de transmissão de dados sem fio.

Eletrodos conectados a uma pessoa para monitoramento dos batimentos.

Circuito de aquisição dos sinais enviados pelos eletrodos.

Kit ULBEE micro processador que interpreta os sinais dos eletrodos e envia via serial para o módulo TCP/IP Wireless.

Computador com software de apresentação das informações de batimentos por minuto.

AR

Módulo TCP/IP Wireless configurado ponto a ponto.

Módulo TCP/IP Wireless configurado ponto a ponto.

Figura 1.1 – Diagrama em blocos do projeto.

O presente trabalho apresenta um sistema de transmissão utilizando a comunicação sem fio padrão IEEE 802.11b. Esta implementação permite que o usuário configure equipamentos de acesso serial ou transmita dados em rede TCP/IP local ou remotamente, já que este dispositivo pode ter um endereço IP válido na rede de computadores.

Através deste sistema pode-se enviar dados para qualquer local no mundo, permitindo o acesso à informação de uma máquina que esteja conectada à Internet. O projeto contempla a aplicação de um dispositivo Wireless-TCP/IP padrão IEEE 802.11b, na transmissão das informações para monitoramento de batimentos cardíacos de um dispositivo remotamente, neste caso o KIT ULBEE, que recebe os sinais captados dos eletrodos do circuito de aquisição, processa e envia para a transmissão pelo módulo wireless à informação de batimentos cardíacos. A informação enviada pelo Kit ULBEE será apresentada em um ambiente de aquisição e visualização de informações desenvolvido no software Labview.

Todo o trabalho tem caráter interdisciplinar com desenvolvimento de dispositivos eletroeletrônicos que exploram conhecimentos adquiridos no decorrer do curso, aliados a assuntos específicos da área de medicina.

2 - REVISÃO BIBLIOGRAFICA

# 2.1 - Comunicação wireless

Wireless na tradução literal significa "SEM FIO". A comunicação wireless tem como principal finalidade tornar mais cômodo os acessos às redes de comunicação dados, tornando desnecessária a utilização de meio físico no transporte das informações.

O transporte de dados por uma rede wireless envolve três elementos distintos: os sinais de rádio, o formato dos dados e a estrutura da rede. Cada um desses elementos é independente dos outros dois, portanto é necessário definir todos os três quando uma nova rede é criada. No que se refere ao modelo de referência OSI (Open Systems Interconsction), o sinal de rádio opera na camada física, enquanto o formato dos dados controla várias das camadas mais elevadas. A estrutura de rede inclui os adaptadores de interface e as estações base, os quais enviam e recebem os sinais de rádio. [1]

O padrão IEEE 802.11 original foi lançado em 1997 e cobre tipos diferentes de mídias. O padrão IEEE 802.11b, mais atual, oferece especificações adicionais para redes ethernet wireless, [1].

## 2.1.1 - Sinais de Rádio

As redes, padrão IEEE 802.11b operam em uma banda especial de freqüência de rádio em torno dos 2,4GHz, reservada, na maior parte do mundo para serviços de rádio ponto-a-ponto [1]

Na Tabela 2.1 é possível encontrar a faixa de freqüência para transmissão ponto a ponto e a sua distribuição.

Tabela 2.1 – Distribuição de espectro de 2,4GHz não licenciada.

Fonte: Ross, 2003.

| Região | Banda de Freqüência |
| --- | --- |
| América do Norte | 2,4000 a 2,4835 GHz |
| Europa | 2,4000 a 2,4835 GHz |
| França | 2,4565 a 2,4835 GHz |
| Espanha | 2,445 a 2,475 GHz |
| Japão | 2,471 a 2,497 GHz |
| Brasil | 2,4000 a 2,4835 GHz |

As redes IEEE 802.11b operam em dois modos: redes adhoc e redes “infra-estrutura”. Como o nome sugere uma rede adhoc geralmente é temporária. Trata-se de um grupo de estações auto contidas sem conexão com uma LAN mais ampla ou com a Internet. Inclui duas ou mais estações wireless sem nenhum ponto de acesso ou conexão com o restante (Figura 2.1), redes adhoc são conhecidas como redes ponto-a-ponto [1].

Figura 2.1 – Rede Adhoc.

As redes de infra-estrutura possuem um ou mais pontos de acesso e quase sempre são conectadas a uma rede sem fio. Cada estação troca informações com o ponto de acesso (Figura 2.2), que troca com os outros nós na rede wireless ou com a LAN sem fio.

Figura 2.2 – Rede de infra-estrutura

# 2.2 – Protocolo TCP/IP

Uma arquitetura de rede é definida pelas camadas ou níveis que a compõem, pela interface entre essas camadas e pelas regras de comunicação entre camadas de mesmo nível em máquinas distintas. Estas regras são conhecidas como protocolo.

Com a necessidade de interconexão entre os diversos sistemas computacionais, em 1977, a International Organization for Standardization – ISO, criou um sub-comitê para o desenvolvimento de padrões de comunicação para promover a interoperabilidade entre as diversas plataformas. Foi então desenvolvido o modelo de referência Open Systems Interconnection – OSI [2].

O objetivo da divisão em camadas no modelo OSI é permitir a modularização do software, permitindo que as alterações sejam localizadas e transparentes aos outros níveis não afetados.

## 2.2.1 – O TCP/IP no modelo OSI

O modelo OSI é o modelo que especifica as funções a serem implementadas pelos diversos fabricantes em suas redes. Este modelo não detalha como estas funções devem ser implementadas, deixando isto para que cada empresa / organização tenha liberdade para desenvolver.

O modelo ISO/OSI é constituído por sete camadas, descritas sucintamente na Tabela 2.2:

Tabela 2.2 – Camadas do modelo ISO/OSI.

Fonte: Arnett, 1996.

| 7 | Aplicação | Esta camada funciona como uma interface de ligação entre os processos de comunicação de rede e as aplicações utilizadas pelo usuário. |
| --- | --- | --- |
| 6 | Apresentação | Aqui os dados são convertidos e garantidos em um formato universal. |
| 5 | Sessão | Estabelece e encerra os enlaces de comunicação. |
| 4 | Transporte | Estabelece e encerra os enlaces de comunicação. |
| 3 | Rede | O roteamento dos dados através da rede é implementado aqui. |
| 2 | Enlace | Aqui a informação é formatada em quadros (frames). Um quadro representa a exata estrutura dos dados fisicamente transmitidos através do fio ou outro meio. |
| 1 | Física | Define a conexão física entre o sistema computacional e a rede. Especifica o conector, a pinagem, níveis de tensão, dimensões físicas, características mecânicas e elétricas, etc. |

O modelo de camadas ISO/OSI acabou tornando-se a base para praticamente todos os protocolos desenvolvidos pela indústria. Cada desenvolvedor tem uma arquitetura que difere em detalhes às vezes fundamentais no seu desenvolvimento. Sendo assim, é de se esperar uma variação nas descrições do conjunto de protocolos TCP/IP, [2].

O TCP/IP é uma família de protocolos utilizada nas comunicações de computadores. TCP/IP é a abreviatura de Transmission Control Protocol / Internet Protocol. O TCP e o IP são protocolos individuais que podem ser discutidos de modo isolado, mas eles não são os únicos protocolos que compõem essa família.

Os protocolos costumam ser agrupados em “famílias” (às vezes denominados grupos ou pilhas). Cada protocolo em uma família permite a utilização de um determinado recurso de rede. No modelo ISO/OSI, a camada de transporte (4) é responsável pela liberação dos dados para o destino. No modelo Internet (TCP/IP) isto é feito pelos protocolos “ponto a ponto” TCP. O IP é um protocolo roteável, isso significa que os dois nós que estão se comunicando com o IP não precisarão estar conectados ao mesmo meio físico. Este protocolo relaciona-se com a camada de rede, no modelo ISO/OSI [3].

Tabela 2.3 – Localização do TCP e IP no modelo ISO/OSI.

Fonte: Comar, 1993.

| Camada | Serviços |
| --- | --- |
| Aplicação |  |
| Apresentação |  |
| Sessão |  |
| Transporte | ##### TCP |
| Rede | IP |
| Enlace |  |
| Física |  |

A camada de transporte da Tabela 2.3 possui o protocolo TCP que realiza, além da multiplexação, uma série de funções para tornar a comunicação entre origem e destino mais confiável. O protocolo TCP é responsável pelo controle de fluxo, o controle de erro, a sequenciação e a multiplexação de mensagens [3].

A camada de transporte oferece para o nível de aplicação um conjunto de funções e procedimentos para acesso ao sistema de comunicação de modo a permitir a criação e a utilização de aplicações de forma independente da implementação [3].

A camada de rede realiza a comunicação entre máquinas vizinhas através do protocolo IP. Para identificar cada máquina e a própria rede onde estão situadas, é definido um identificador, chamado endereço IP. O protocolo IP realiza a função mais importante desta camada que é a própria comunicação inter-redes. Para isto realiza a função de roteamento que consiste no transporte de mensagens entre redes e na decisão de qual rota uma mensagem deve seguir através da estrutura de rede para chegar ao destino [3].

## 2.2.2 – Endereçamento IP

O conceito fundamental da interligação em rede é o endereçamento. Em uma interligação em rede, o endereço de um dispositivo é sua identificação exclusiva. Normalmente, os endereços são numéricos e seguem um formato padrão bem definido. [2]

Como os endereços IP codificam a rede e a máquina dentro da rede, eles não especificam uma máquina, mas sim uma conexão a rede.

O protocolo Internet (IP) necessita da atribuição de um endereço Internet (endereço IP) organizado em 4 octetos (bytes). Estes octetos definem um único endereço dividido em uma parte que representa a rede a qual pertence o endereço, em alguns casos a subrede também, e por fim a representação particular daquele sistema na rede.

Endereço 0: Significa a própria rede ou sistema.

Endereço 0.0.0.38 referência à estação 38 da rede local.

Endereço 127.0.0.0 referência à estação em análise.

A Tabela 2.4 relaciona o número de sistemas possíveis, os primeiros bits do primeiro octeto e os seus possíveis valores. Os demais octetos podem assumir livremente os valores entre 0 e 255.

Tabela 2.4 – Classe dos Sistemas.

Fonte: Arnett, 1996.

| Classe | 2n | Host | Bits Iniciais | Primeiro Octeto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 24 | 167.772 | 0xxx | 0 - 127 |
| B | 16 | 65.536 | 10xx | 128 - 191 |
| C | 8 | 256 | 110x | 192 - 223 |
| D | - | - | 1110 | 224 - 239 |
| E | - | - | 1111 | 240 - 255 |

A criação de subredes tem o objetivo de segmentação, permitindo um melhor desempenho da rede em termos organizacionais, estruturais e funcionais. Na máscara para o endereçamento IP, os primeiros 2 octetos da máscara  definem a rede, o 3º octeto define a subrede e o último octeto define o endereçamento de cada host (máquina) a ser conectada na rede como mostra a Tabela 2.5 [2].

Tabela 2.5 – Máscara de subrede

Fonte: Arnett, 1996.

| Rede |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub |  |  |  |  |  |  |  | Sistema |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| ###### Máscara de subredes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 255.255.255.252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Os identificadores de redes, subredes e a máscara de subrede, também são compostos por 4 octetos. A máscara é formada por bits 1 nos campos que caracterizam o endereço de rede, e bits 0 nos campos relativos ao host. Nas Tabelas 2.6 e 2.7 tem-se um exemplo de máscaras de rede de acordo com a classe B e C.

Tabela 2.6 – Exemplo de máscara de rede classe B.

Fonte: Arnett, 1996.

| Nº Bits | Máscara Decimal | Máscara Hexa | Subredes | Host |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 255.255.192.0 | FFFFC000 | 2 | 16382 |
| 3 | 255.255.224.0 | FFFFE000 | 6 | 8190 |
| 4 | 255.255.240.0 | FFFFF000 | 14 | 4094 |
| 5 | 255.255.248.0 | FFFFF800 | 30 | 2046 |
| 6 | 255.255.252.0 | FFFFFC00 | 62 | 1022 |
| 7 | 255.255.254.0 | FFFFFE00 | 126 | 510 |
| 8 | 255.255.255.0 | FFFFFF00 | 254 | 254 |
| 9 | 255.255.255.1 | FFFFFF80 | 510 | 126 |
| 10 | 255.255.255.1 | FFFFFFC0 | 1022 | 62 |
| 11 | 255.255.255.2 | FFFFFFE0 | 2046 | 30 |
| 12 | 255.255.255.2 | FFFFFFF0 | 4094 | 14 |
| 13 | 255.255.255.2 | FFFFFFF8 | 8190 | 6 |
| 14 | 255.255.255.2 | FFFFFFFC | 16382 | 2 |

A definição de qual o tipo de máscara de rede que deve ser utilizada vai depender da topologia da rede que se pretende realizar, ou seja, o tipo de máscara depende da determinação do número de equipamentos existentes e o endereçamento disponível para a utilização na rede.

Tabela 2.7 – Exemplo de máscara de rede classe C.

Fonte: Arnett, 1996.

| Nº Bits | Máscara Decimal | Máscara Hexa | Subredes | Host |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 255.255.255.192 | FFFFC000 | 2 | 62 |
| 3 | 255.255.255.224 | FFFFE000 | 6 | 30 |
| 4 | 255.255.255.240 | FFFFF000 | 14 | 14 |
| 5 | 255.255.255.248 | FFFFF800 | 30 | 6 |
| 6 | 255.255.255.252 | FFFFFC00 | 62 | 2 |

O TCP/IP não é um protocolo único, é uma coleção de protocolos com arquitetura distribuída em 4 camadas que se distribuem sobre as camadas do modelo OSI: aplicação, host-host (ponto a ponto), rede e física, [2].

## 2.2.3 - TCP socket server e client

O socket interface do TCP/IP acrescenta uma nova informação para rede de comunicação fornecendo um conjunto de funções padrão para permitir que as aplicações possam ser desenvolvidas independentemente do sistema operacional no qual serão executados [3].

Na conexão, primeiramente um socket será criado. Ele pode ser usado como uma entrada de conexão ou para iniciar uma conexão. Um socket usado como Server para entrada de conexão é chamado de passive socket. Um socket usado como Client para iniciar uma conexão é chamado de active socket. A diferença entre socket active e passive está em como os mesmos são aplicados. Os sockets são criados inicialmente do mesmo modo. [3]

Na Tabela 2.8 tem-se uma breve descrição das funções existentes no socket que ajuda no entendimento de sua operação e a sua utilidade dentro do protocolo TCP para estabelecer as conexões entre os equipamentos.

Tabela 2.8 – Descrição do TCP socket.

Fonte: Douglas Comar, 1993.

| Função | #### Descrição |
| --- | --- |
| Socket | Cria uma descrição para ser usado na comunicação de rede |
| Connect | Conexão para um ponto remoto |
| Write | Envia dados através de uma conexão |
| Read | Recebe dados de uma conexão |
| Close | Termina a comunicação |
| Bind | Liga um endereço IP local e o socket para uma porta do protocolo |
| Listen | Coloca o socket em modo passive e habilita as conexões TCP do sistema (Server) |
| Accept | Reconhece a próxima entrada de conexão (Server) |

A Figura 2.3 ilustra a seqüência de chamado de um socket Client e Server usando TCP.

Figura 2.3 – Exemplo de rotina de um sistema socket Client e Server.

Fonte: Comar, 1993.

Nesta figura, observa-se que o lado do server prepara uma conexão sendo configurado em modo passivo, aguardando uma entrada de conexão de um client. A cada conexão estabelecida o server reconhece o client e os dois dispositivos configurados trocam informações até o final da conexão.

# 2.3 – Eletrocardiógrafos.

O eletrocardiógrafo é um instrumento para aquisição, processamento e visualização da atividade elétrica cardíaca. Os sinais elétricos do coração são capturados através de eletrodos não invasivos aplicados na superfície do tórax que detectam os sinais elétricos associados à atividade cardíaca (registro gráfico de tensão elétrica em função do tempo) [7].

A atividade cardíaca é baseada na produção e condução de impulsos elétricos que geram o movimento de sístole e diástole (contração e relaxamento) do coração. Existe um fluxo constante de moléculas de sódio, cloro, cálcio e potássio nas células do corpo humano. Assim, o princípio de funcionamento do eletrocardiograma consiste em medir o fluxo da corrente elétrica formada pelos íons destas moléculas dando noção da atividade das células cardíacas.

A atividade elétrica do coração humano pode ser processada por meio de sistemas computadorizados. A demonstração do resultado pode ser visualizada em tela na forma de batimentos por minuto, caracterizando o ritmo de funcionamento do coração.

Os sinais de batimento cardíaco podem ser obtidos continuamente usando dois eletrodos de registro e um de referência. Geralmente está associado à monitoração de outros parâmetros vitais, tais como taxa respiratória, pressão sangüínea, débito cardíaco, oxigenação do sangue, etc, [6].

A faixa de freqüência de um ECG para monitoramento de batimento cardíaco é de 0,1Hz à 250Hz.

## 2.3.1 - Anatomia do coração

O suprimento sanguíneo para as diversas partes do corpo é mantido no sistema circulatório de acordo com o aumento ou diminuição da resistência sistêmica ao fluxo de sangue. Quando em repouso, o fluxo de sangue no ser humano adulto é de aproximadamente 5 l/min, o que equivale a 60-80 batimentos do coração por minuto. Em exercício, o fluxo aumenta para 15 a 25 l/min, e o número de batimentos do coração por minuto fica entre 120 a 160 [5].

Figura 2.4 – Corte do coração.

Fonte: Button, 2002.

A Figura 2.4 mostra o coração em corte, onde é possível mostrar os detalhes internos de sua anatomia. Pode-se observar que é divido em dois lados que executam a atividade de bombeamento do sangue por todas as partes do corpo humano.

## 2.3.2 - Funcionamento do coração

O Coração é uma bomba de dois tempos: os dois lados são formados por câmara superior (átrios) e inferior (ventrículos) que funcionam alternadamente. A contração dos átrios leva ao enchimento dos ventrículos, que são os responsáveis pela atividade de bombeamento principal. A fase de repouso dos músculos das câmaras inferiores ou ventrículos é a diástole e a de contração é a sístole [6].

A contração do coração (átrios e ventrículos) é precedida por uma ativação elétrica, de padrão específico e bem coordenada, das estruturas musculares.

As manifestações elétricas da atividade cardíaca refletem a atividade mecânica, sendo úteis do ponto de vista da prática clínica, no diagnóstico de patologias cardíacas. Cada tipo de tecido exibe um potencial de ação característico.

O sistema de condução especializado representa uma pequena porção da massa cardíaca. Assim, os átrios e os ventrículos são os que mais contribuem para o formato do potencial elétrico captado externamente ao coração [5].

## 2.3.3 - Característica do sinal eletrocardiográfico

O ECG é o registro da atividade elétrica do coração por meio de eletrodos colocados sobre a superfície corporal. Representa a somatória de todas as atividades elétricas que ocorrem a cada instante do ciclo cardíaco:

A Figura 2.5 apresenta as ondas P, o complexo QRS, o seguimento ST e a onda T de um pulso cardíaco típico.  A onda P representa a atividade elétrica da contração de ambas às aurículas, e o complexo QRS o impulso elétrico que caminha do nódulo para as fibras de purkinje e para as células miocárdicas. O complexo QRS representa a despolarização ventricular e o inicio da contração ventricular. Observa-se, que após o complexo QRS ocorre uma pausa (segmento ST), aparecendo, a seguir, a onda T que representa a repolarização dos ventrículos, os quais podem ser novamente estimulados repetindo todos os sinais.

Figura 2.5 – Ciclo de batimentos do coração.

Fonte: Button, 2002.

A duração e a amplitude dessas formas têm significado clínico porque correspondem diretamente ao percurso de condução elétrica do coração.

A seqüência de eventos elétricos que resultam no ciclo sístole/diástole (Figura 2.5) propaga-se através do volume condutor do tórax e pode ser medida na superfície do corpo através de eletrodos.

## 2.3.4 - Aquisição dos Impulsos.

Os pulsos podem ser medidos sobre qualquer ponto do corpo humano. Sobre o tórax, a amplitude típica é de 5mV. O potencial medido sobre o tórax ou no pulso é praticamente o mesmo. A corrente encontra um caminho de baixa resistência através do corpo até os eletrodos, os quais são fixados com um gel, a fim de reduzir a impedância dos contatos. Para facilidade de padronização dos métodos, os eletrodos são colocados sobre os pulsos e no tornozelo esquerdo. Este posicionamento é denominado triângulo de einthoven. A Figura 2.6 mostra um triângulo de einthoven, que no caso das ligações nos pulsos e tornozelo tem uma configuração similar.

Figura 2.6 - Triângulo de Einthoven

Fonte: Hallake, 1994.

A morfologia do monitoramento depende do estado do gerador do sinal elétrico, do meio condutor, e da distribuição e localização dos eletrodos de registro sobre a superfície do corpo, denominada derivação.

Na prática, existem 12 pontos padronizados para colocação dos eletrodos: 2 nos braços, 1 na perna esquerda e 6 sobre o peito e 3 formando o triângulo de einthoven também sobre o peito (Figura 2.8). Um eletrodo adicional, tipicamente colocado na perna direita, é usado como referência para reduzir a interferência externa [5].

Figura 2.7 – Localização dos eletrodos.

Fonte: Button, 2002.

Cada uma das 12 derivações representa uma atividade muscular do coração indicados na Figura 2.8, mas para monitoramento dos batimentos do coração pode ser utilizado apenas um dipolo. Classicamente são utilizadas 3 derivações no mínimo para monitoramento duas nos pulsos e uma no tornozelo esquerdo.

Figura 2.8 – Medidas de batimentos cardíacos em derivações diferentes.

Fonte: Hallake, 1994.

Na Figura 2.8 são mostrados os resultados típicos de cada medição dos eletrodos distribuídos sobre a pele. Pode-se observar que, pelo posicionamento dos eletrodos podemos monitorar diferentes funções do coração, que são muito utilizados em diagnósticos de funcionamentos cardíacos.

3 - METODOLOGIA

# 3.1 – Definição do Processo

O sistema desenvolvido é composto por: um equipamento para aquisição dos batimentos, dois módulos de transmissão TCP/IP wireless e um computador de monitoramento.

Como a intenção do projeto é transmitir os dados via wireless TCP/IP entre dois dispositivos remotos (Figura 3.1), tornou-se necessário à adaptação de dispositivos que tivessem a característica de captar sinais seriais e transmitir via Wireless e que fosse compacto para a colocação junto ao corpo.

Figura 3.1 – Ligação dos Módulos Wireless

Este dispositivo escolhido foi os módulos de transmissão TCP/IP wireless do fabricante Digi, que permite através de sua plataforma integrada ligar dispositivos seriais a uma rede TCP/IP sem contato.

Os módulos foram conectados aos equipamentos que havia a necessidade de trocar as informações, sendo configurados ponto a ponto.

# 3.2 – Escolha do dispositivo wireless

Para a comunicação wireless foi necessário a escolha de um dispositivo que atendesse as características da proposta do projeto. A escolha para o trabalho foi de um módulo de comunicação Wireless da família Digi Connect WI-ME (Figura 3.2), o qual consiste em tecnologia “embarcada” (embedded) serial TTL com interface Ethernet 10/100 ou Wi-fi 802.11b (11Mbps).

Este módulo tem acesso direto a uma rede TCP/IP e conexão serial que facilitam as suas configurações.

Juntamente com este módulo pode ser adquirido um Kit de desenvolvimento que permite desenvolver aplicações diretamente no processador de 32bit do módulo, mas como o custo do kit era muito elevado sua aquisição foi descartada.

Figura 3.2 – Módulo Digi-Connect Wi-ME

A Figura 3.2 mostra o módulo adquirido para o desenvolvimento deste trabalho de transmissão, já montado na placa.

## 3.2.1 - Característica do Módulo Wireless

Tendo como base o microprocessador Netsilicon de 32 bits NS7520, a família Digi Connect Wi-ME permite, por exemplo, que equipamentos com saída serial possam acessar imediatamente redes Ethernet (convencionais ou wireless).

A conexão serial é realizada no nível de tensão TTL 3V3, com o p

adrão IEEE 802.11b, freqüência de comunicação em 2,4GHz , velocidade de transmissão de até 11Mbps. O módulo tem uma antena de transmissão com potência de 16dBm e uma sensibilidade de recepção de -80dBm.

Este módulo pode ser configurado via interface web e permite endereçamento IP universal: IP estático, DHCP e Auto-IP.

Por ser um dispositivo compacto como mostra a Figura 3.3, o mesmo atende às necessidades do projeto, uma vez que a pessoa que estará sendo monitorada terá de carregá-lo.

Figura 3.3 – Dimensões do Módulo Digi-Connect Wi-ME

## 3.2.2 - Adaptação do Módulo

Na parte inferior do módulo existe um barramento que permite a conexão com outro dispositivo serial TTL 3V3 como pode ser visto na Figura 3.4.

Figura 3.4 – Conector de acesso ao módulo.

Este módulo possui todos os sinais para conexão serial no conector de acordo com a Tabela no Anexo 3. Onde, para a transmissão de dados é necessário somente às conexões de TX (transmissão), RX ( Recepção), GND ( Terra).

# 3.3 – Adequação dos níveis de sinal

Para a conexão serial é necessária que os níveis de tensão sejam adequados, pois o módulo trabalha com níveis de tensão TTL da faixa de 3V3 e o computador ± 10V. Para resolver este problema foi necessário à utilização de um componente que fizesse o rebaixamento da tensão. Neste caso foi utilizado o MAX 3221 que é um componente que trabalha com sinais seriais e que rebaixa a tensão do sinal que sai do computador para o nível de 3V3, como pode ser visto na Figura 3.5.

Figura 3.5 – Conversão ±10V em +3V3 serial

Com isto o hardware do módulo TX está pronto para se conectar a um dispositivo, mas a recuperação do sinal no outro módulo não é possível usando o mesmo MAX3221, pois o mesmo somente recupera o sinal para nível de ±5V, não sendo possível identificar pelo computador. Para que o sinal fosse recuperado como transmitido, foi necessário utilizar um MAX232 que eleva a tensão novamente para os níveis tensão do Computador ±10V, realizando o processo inverso do módulo anterior.

A Figura 3.6 mostra estas etapas de conversão dos níveis dos sinais para as conexões nos equipamentos de geração e recepção dos dados.

Sinal a ser transmitido enviado pelo Kit ULBEE via serial 10V.

O computador recebe o sinal via serial com o nível de 10V que pode ser reconhecido.

O sinal sai do módulo com a mesma tensão 3V3 que foi aplica ao outro módulo, neste momento o sinal é aplicado ao Max 232 que transforma novamente de 3V3 em 10V.

O sinal é recebido e aplicado ao Max 3221 que transforma de 10V para 3V3 e somente neste momento é enviado ao módulo.

AR

Módulo TCP/IP Wireless configurado ponto a ponto.

Módulo TCP/IP Wireless configurado ponto a ponto.

Figura 3.6 – Diagrama em bloco da conversão dos sinais.

Com estas informações os níveis de sinais ficaram adequados para ser estabelecida à transmissão e recebimento dos dados pelos módulos.

# 3.4 – Montagem dos circuitos

Para cada módulo foi executa a montagem de uma placa com um circuito de alimentação de +5 V e +3V3, e conexão dos sinais seriais como mostra as Figura 3.7.

Figura 3.7 – Módulo montado na placa de conexão serial.

Para a alimentação dos módulos foi montado uma fonte com LM1086 que permite ajustes de tensão em 3V3 e fornece 1,5 A de corrente, suficiente já que cada módulo consome 370mA / 1,25W.

Cada módulo permite ser conectado diretamente na serial do equipamento que se deseja transmitir ou receber os dados. Quando ligados a sua sinalização inicialização encontra-se no Anexo 2 deste trabalho.

# 3.5 - Configuração em Rede

Para iniciar as configurações de cada módulo e seus endereços de rede é necessário um computador que possua um acess-point wireless. Este ponto deve ser um dispositivo servidor de endereçamento IP, um modem roteador que possibilita a conexão inicial com os dispositivos, pois a configuração de fabrica destes módulos procuram um servidor de endereçamento IP.

## 3.5.1 – Modem Wireless / Acesspoint

Para a aplicação destes módulos ponto a ponto foi necessário configurar um módulo como socket server e o outro como socket client, para que fosse estabelecido um “túnel” de comunicação entre os dois módulos. Porém, nesta configuração foi necessário um modem acesspoint que tem a função de fornecer endereçamento IP aos dispositivos que tentam estabelecer comunicação.  Neste caso, foi utilizado um Modem ADSL e router wireless LP-AL2014PW do fabricante Kaiomy com 4 Portas LAN e 1 Porta USB.

Para que os dois dispositivos trocassem informações sem a necessidade do acesspoint, foi necessário configurar os módulos com endereços IP fixos e com uma rede adhoc (ponto a ponto) para não depender sempre do acesspoint para estabelecer a conexão entre os dois módulos. Nesta configuração foi necessário dar um nome a essa conexão ponto a ponto, onde foi chamado de rede TESTE.

## 3.5.2 – Configuração dos módulos wireless em Rede

Os módulos acompanham um software chamado Discovery , que localiza os dispositivos de rede via wireless pelos seus endereços MAC (endereços de máquina). Este software permite fazer as primeiras configurações dos módulos e colocá-los em rede.

A configuração dos dispositivos inicialmente tem que ser acessada pelo Discovery, para que seja possível a identificação dos endereçamentos IP correspondente a cada módulo.

Após o discovery localizar o endereço do módulo, o dispositivo deve ser acessado usando a barra do Internet Explorer , digitando o endereço IP encontrado para entrar na tela de configuração do equipamento como mostra a Figura 3.8.

Figura 3.8 - Acesso dos Módulos via Internet Explorer

Cada configuração dos módulos segue uma seqüência de passos após entrar no módulo via Internet Explorer que pode ser vista no Anexo 1 deste trabalho. Com as etapas de configuração definidas e executadas, cada módulo ficou configurado conforme a Tabela 3.1 em uma topologia de rede ponto a ponto.	Os endereços IP foram configurados utilizando os mesmo que eles receberam do acess-point.

Tabela 3.1 – Informações das configurações de cada módulo.

| Modulo 1 Conf: Socket Server End: 192.168.0.11 Mask: 255.255.255.0 Name: TESTE Network: adhoc Bits por segundo: 19200 bps Bits de dados: 8 Paridade: Nenhuma Bits de Parada: 1 Controle Fluxo: Nenhum | Modulo 2 Conf: Socket Client End: 192.168.0.12 Mask: 255.255.255.0 Name: TESTE Network: adhoc Bits por segundo: 19200 Bits de dados: 8 Paridade: Nenhuma Bits de Parada: 1 Controle Fluxo: Nenhum |
| --- | --- |

# 3.6 - Teste de Transmissão

Inicialmente para efeito de teste foi criada uma conexão pelo hyperterminal com taxa de 19200bps, taxa escolhida devido à limitação do KIT ULBEE (Figura 3.9). O esquema elétrico do KIT ULBEE encontra-se no Anexo 6.

Figura 3.9 – Kit ULBEE montado.

Após configuração da conexão foi carregado no kit um programa que envia uma mensagem “TESTE” pela serial. O software de teste esta na programação descrita no Anexo 4 e representada pelo diagrama em blocos da Figura 3.10.

Inicio software de teste.

Carrega as configurações do software.

Declara as variáveis e a mensagem que deseja transmitir.

Inicia rotina principal entrando em loop infinito de envio da mensagem TESTE.

Fim da rotina

Figura 3.10 – Diagrama em bloco do software de teste de transmissão.

Com o software operando foi possível verificar se os módulos estavam comunicando e se havia perda de informação ou transmissão parcial. Foi possível verificar que o próprio módulo faz este tratamento e verificação de erros, enviando a mensagem sem erros como visto na Figura 3.11, sendo isto transparente do ponto de vista do usuário.

Figura 3.11 – Recebimento de dados do teste inicial

Esta configuração inicial foi utilizada para enviar uma informação conhecida, neste caso a palavra teste e saber se os módulos transmitiam e recebiam as informações de forma correta e verificando-se os ajustes necessários para os circuitos de transmissão.

O passo seguinte foi o desenvolvimento do sistema de aquisição dos batimentos e o tratamento deste sinal para ser transmitido.

4 – PROCESSAMENTO DE SINAIS.

# 4.1 - Aquisição dos sinais de batimento cardíaco

No processo de aquisição dos sinais de freqüência cardíaca a ser transmitido, foi utilizado um amplificador de instrumentação. O mesmo foi utilizado para amplificar as diferenças entre os braços com ganho igual a 7. Em seguida foi utilizado um amplificador de referência para minimizar o ruído gerando 0V na perna e garantir que teria um bom sinal na entrada do amplificador diferencial.

Com a montagem de um filtro foi tentado eliminar qualquer ruído que possa ser gerado por interferências e no final amplificar com uma configuração inversora com ganho de 100 vezes para melhorar a visualização do sinal com mostra o diagrama em blocos da Figura 4.1.

Ckt amplificador comparador

Ckt de referência

Filtro passa baixa de 20Hz

Amplificador  com G=100

Saída

Braço

Braço

Perna

Figura 4.1 – Diagrama em blocos do circuito de aquisição

A Figura 4.2 mostra o esquema do circuito montado com referencia no diagrama em blocos da Figura 4.1 para aquisição dos impulsos elétricos adquiridos pelos eletrodos.

Figura 4.2 – Esquema elétrico do circuito de aquisição dos pulsos

Analisando o circuito implementado de aquisição foi escolhido o AD620 (U1), devido a já haver uma orientação para o uso em ECG, porém ele sugeria um amplificador para referência (U3) com o AD705, mas neste caso foi utilizado um operacional JFET equivalente o TL071. Para o filtro (U2) e amplificador inversor (U4) foi utilizado o CA3140. Na montagem em proto-board o circuito não funcionou pela geração de ruído, após algumas tentativas o problema só foi melhorado quando foi montado em placa padrão como mostra a Figura 4.3.

Figura 4.3 – Foto do circuito de aquisição montado

Com este circuito montado foi possível adquirir os pulsos cardíacos através dos eletrodos colocados nos pulsos e tornozelo conforme Figura 4.4.

Figura 4.4 – Conexão dos eletrodos no pulso e Tornozelo

A Figura 4.5 mostra na tela do osciloscópio um sinal cardíaco medido na saída do circuito já amplificado. Apesar de o sinal que foi amplificado ser muito baixo e sujeito a ruído, foi possível obter os batimentos cardíacos característicos.

O sinal de batimentos teve de ser convertido de analógico em digital. O componente utilizado para esta conversão foi o ADC0804 de 8 bits.

A faixa de freqüência de medição em um ECG vai de 0.1HZ à 250HZ, onde a  medida apresentada pelo osciloscópio foi de uma freqüência de 109HZ, que está destro dos valores esperados no monitoramento dos batimentos cardíacos.

Figura 4.5 – Medida de pulso no Osciloscópio

# 4.2 – Conversor A/D

Neste trabalho foi utilizado o conversor analógico/digital de 8bits o ADC0804. A Figura 4.6 mostra o circuito implementado com AD0804 para conversão do sinal. Os pinos DB0 até DB7 representam o resultado da conversão. Vin(+) e Vin (-) são as entradas analógicas na qual é feita o diferencial de Vin(+)-Vin(-). Esta diferença dos sinais é convertida no sinal digital da saída. O Vref/2 é um pino usado como tensão de referência.

Figura 4.6 – Circuito do AD0804.

Para iniciar uma conversão é necessário dar um pulso de tensão (0 para 1) no pino WR. O pino INTR normalmente em nível alto irá para nível baixo quando o A/D estiver realizando a conversão e irá para nível alto novamente quando a conversão estiver concluída. O pino CS serve para a ativação do A/D. Para ativar este pino deve ser ligado ao nível baixo.  A Figura 4.7 apresenta os acionamentos do AD0804.

Figura 4.7 – Acionamento de conversação do AD0804.

O sinal foi aplicado ao kit de desenvolvimento ULBEE a fim de medir o ritmo dos batimentos do coração e esta informação foi enviada pelos módulos wireless para ser apresentada na tela do PC. No micro foi utilizada a conexão hyperterminal para monitorar o recebimento dos dados enviados pelo kit via serial.

# 4.3 - Processamento dos Sinais.

A interpretação dos sinais que serão transmitidos foi feita com o kit de desenvolvimento ULBEE que tem como processador o 89C52. O software fica constantemente lendo a contagem da conversão AD e envia mensagens via serial do kit para o módulo de transmissão wireless. Esta medição foi feita via software, que teve como start e stop de medida as passagens pelo ponto zero, como mostra a Figura 4.8.

Figura 4.8 – Medição do batimento.

A Figura 4.9 representa o diagrama de blocos do software implementado e o software desenvolvido para esta medição se encontra no ANEXO 5.

Carrega as configurações do software e seus parâmetros

Carrega o Timer Zero

Carrega a rotina Principal que chama o monitoramento do Ad.

Habilita o AD para sempre estar convertendo

Lê a medida do AD.

Valor do AD igual a Zero?

NÃO

SIM

Dispara o Timer

Lê o Valor medido e converte para batimentos por minuto

Envia o valor via serial

Figura 4.9 – Diagrama em blocos do software de medição dos batimentos.

Inicialmente foi transmitida via hyperterminal uma informação de texto do batimento cardíaco por minuto como mostra a Figura 4.10.

Figura 4.10 – Recebimento dos sinais de batimento via hyperterminal

Posteriormente foi desenvolvido um software de interface gráfica para a recepção e visualização dos dados no PC. Para isso utilizou-se a ferramenta Labview, que permite criar dispositivos gráficos ou de medição através da montagem em blocos de cada etapa de aplicação. Na Figura 4.11 é apresentado à interface gráfica de blocos do labview.

Figura 4.11 – Esquema desenvolvimento em blocos do labview

Este software possui várias ferramentas desenvolvimento gráfico, mas no caso deste trabalho utilizaram-se os blocos de configuração de comunicação, de escrita e de leitura dos dados via serial. Este bloco permite mudar as configurações seriais de recebimento se necessário, com isto a tela de visualização ficou de acordo com a Figura 4.12.

Figura 4.12 – Tela desenvolvida no Labview

Com esta tela o sistema de visualização das informações e as configurações de conexão ficam agrupados em um mesmo ambiente, o que facilita as configurações de um usuário.

# 4.4 – Resultados das Medidas

As medidas realizadas para o monitoramento de batimentos cardíacos tiveram um erro de aproximadamente 4% em média da medição e uma variação máxima de 6,2% realizada com cronômetro sentindo os batimentos no pulso diretamente. A Tabela 5.1 apresenta esta variação de acordo com amostragens realizadas.

Tabela 5.1 – Comparativos de medição

| Medida no Pulso | Medida do Sistema | Diferença |
| --- | --- | --- |
| 85 | 82 | 3,7% |
| 83 | 82 | 1,2% |
| 86 | 81 | 6,2% |
| 90 | 85 | 5,9% |
|  | Média Variação | 4,2% |

Este equipamento pela operação apresentada e rápida adaptação com dispositivos seriais poderia ser aplicado a outros sistemas que se tenha a necessidade de envio de dados entre dois ou mais ponto, desde que corretamente adaptado a cada aplicação.

# 4.5 – Velocidade e alcance

Apesar de o módulo possuir as mesmas taxas de configurações de transmissão serial, o sinal foi testado a uma taxa de transmissão de 19200bps devido às limitações de transmissão do KIT ULBEE. Com esta configuração obteve-se transmissão a uma distância de aproximadamente 50m, que foi a distância disponível no momento dos testes de transmissão, não havendo perda do sinal significativa em visada direta.

Nos manuais do fabricante não está especificado o alcance e velocidade de conexão, que não permite fazer uma comparação dos resultados obtidos do alcance com o esperado pelo equipamento.

5 - CONCLUSÃO

Neste trabalho foi desenvolvido um sistema para medir batimentos cardíacos e transmitir os dados para uma estação de trabalho, onde o mesmo é visualizado em uma tela gráfica.

O processo de transmissão do sistema é feito utilizando-se módulos TCP-IP wireless os quais foram adaptados no microcomputador em um dos lados e em uma pessoa no outro.

O medidor de freqüência cardíaca é implementado com um circuito de aquisição que contém um AD de 8bits enviando constantemente as conversões para o microprocessador, que está programado com um software para constantemente ler, converter e enviar as informações para serem transmitidas via wireless.

Verificou-se que é possível transmitir informações sem contato e que este projeto poderia ser adaptado em um equipamento para teste de esforço físico em uma distância de aproximadamente 50m, se um aparelho mecânico fosse projetado e houvesse baterias que permitiria uma maior mobilidade.

De um modo geral o projeto atendeu ao que inicialmente havia sido proposto como trabalho a ser desenvolvido, mas poderiam ser feitas algumas melhorias que permitiriam um melhor funcionamento do projeto.

Para se obter um melhor resultado, poderia ser mudado o circuito de aquisição por um de melhor qualidade, adequado para a aquisição de pequenos sinais como os adquiridos pelos eletrodos, menos sujeito à interferência de ruídos, tornando o sistema mais estável.

Este módulo consome uma corrente considerável que para ser utilizado sem a conexão com a rede elétrica, teria de ter uma bateria de boa qualidade que permitiria uma maior mobilidade e aplicação.

A montagem não deveria ser realizada em uma placa padrão, pois como foi montado um componente SMT, pode ocorrer quebra de contato que ocasiona a interrupção de funcionamento e dificuldade de substituição.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ROSS, JOHN ; O livro de wi-fi :”instale, configure e use redes wireless (sem fio)”, Rio de Janeiro Editora Alta, 2003

- ARNETT,MATTHEW FLINT. Desvendando o TCP/IP. Rio de Janeiro. Editora Campus, 1996.

- COMAR, DOUGLAS; “Internetworking with TCP/IP”, New Jersey. By Prentice-Hall, Inc, 1993

- DALE DULIN, M.D.  Interpretação Rápida do ECG., 3ª Edição. Rio de Janeiro. Editora de Publicações Cientificas LTDA, 1982.

- HALLAKE, JOSÉ. Eletrocardiografia. Rio de Janeiro. Medsi – Editora Médica e Científica Ltda. 1994

- Site do Centro de Ciências da Saúde -  http://www.ccs.uel.br/medicina/pbl/cardio/capitulo1.asp

- Site da UNICAMP, Universidade de Campinas – http://unicamp.br

Publicação: Profa. Vera L. S. N. Button – DEB/FEEC/UNICAMP

ANEXOS

ANEXO 1 – Configuração dos módulos

1) Configuração do endereço IP no Connect WI-ME.

a) Entre em Configure Network Settings  no Device Tasks. Entre o IP address, subnet mask, e opcionalmente, o gateway. Click em Save button para salvar as configurações

2) Configuração do Connect WI-ME em TCP Socket Client

a) Entre Serial Ports de Configuration no browser.

- Entre TCP e marcar em Automatically establish TCP connections no flag correspondente.

- Definir o TCP Port number ( como Raw TCP Port  e porta 2101 por exemplo)

- Click em Save para salvar as configurações.

3) Configure the Connect ME as a TCP Server

a) Entre Serial Ports de Configuration no browser.

- Entre TCP e marcar em  Enable TCP Server no flag correspondente.

- Definir o TCP Port number (como Raw TCP Port  e porta 2101 por exemplo)

- Click em Save para salvar as configurações.

ANEXO 2 – Sinalização dos módulos

O módulo digi-connect Wi-ME, como a grande maioria dos dispositivos de comunicação em rede TCP/IP possui leds de sinalização de conexão de rede e de transferência de dados como mostra a Figura 24. O led amarelo sinaliza a conexão de rede e inicialização do sistema, já o led verde sinaliza a transferência de  dados via conexão.

Quando o módulo é ligado, o led amarelo deve piscar 3 vezes, pois este sinal indica que o módulo está executando o processo de inicialização do sistema. Caso  seja necessário executar um reset nas configurações do módulo, deve-se aguardar que o led amarelo pisque uma vez lento e cinco vezes rápido ligando o pino 14 com  o terra. Somente com esta sinalização o dispositivo indica que o reset foi executado corretamente.

Quando estabelecida à conexão, o led amarelo deve ficar permanentemente ligado se os dispositivos estiverem configurados em rede, onde possa ser acessada as sua configurações. Quando configurado os dispositivos ponto a ponto (adroc) que não tenha interferência de outra rede o led apaga periodicamente. O led verde fica piscando desde o momento que o módulo entra em rede, pois já a comunicação entre os dispositivos já está estabelecida.

ANEXO 3 – Tabela de Sinais no conector do Módulo

| PIN | Signal | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | VETH + | Power Pass-Thru + |
| 2 | VETH - | Power Pass-Thru - |
| 3 | N/A | Position Removed |
| 4 | N/A | Position Removed |
| 5 | N/A | Position Removed |
| 6 | N/A | Position Removed |
| 7 | RXD | Receive Data (Input) |
| 8 | TXD | Tranmit Data (Output) |
| 9 | RTS | Request to Send (Output) |
| 10 | DTR | Data Terminal Ready (Output) |
| 11 | CTS | Clear to Send (Input) |
| 12 | DSR | Data Set Ready (Input) |
| 13 | DCD | Data Carrier Detect (Input) |
| 14 | RESET | Reset |
| 15 | +3,3V | Power |
| 16 | GND | Ground |
| 17 | Reserved | Reserved |
| 18 | Reserved | Reserved |
| 19 | Reserved | Reserved |
| 20 | Reserved | Reserved |

ANEXO 4 – Software para teste de transmissão dos módulos

/****************************************************************************/

/*                       Medição de Batimentos Cardiacos                    */

/*                       Transmissão via Wireless - Teste                   */

/*                       Include File V2.0 - 16/06/2006                     */

/****************************************************************************/

#include <at89x52.h>

#include <paulmon2.h>

#define ON      1

#define OFF     0

/***************************** Variáveis Globais *****************************/

code char MENU_L1[] = "TESTE:";

int a;				// Declaração da variavel 8bit

/***************************** Rotina de delay *******************************/

void wait_1ms(void)

{

_asm

delayms:

push ar1

push ar2

loop1:

mov r2,#8

loop2:

mov r1,#55

loop3:

djnz r1, loop3

djnz r2, loop2

djnz r0, loop1

pop ar2

pop ar1

_endasm;

}

/***************************** Rotina Principal ******************************/

// Inicia Envio de Mensagem TESTE.

void main(void)

{

a = 1;			// Valor de set point atribudo

while (1)

{

pm2_pstr (MENU_L1);

pm2_newline ();

pm2_pint16u(a);

pm2_newline ();

pm2_newline ();

wait_1ms();

wait_1ms();

wait_1ms();

d = 0;

while (d < 3)		//realiza 3 vezes o delay

{

wait_1ms();

d = d + 1;

}

}

}

ANEXO 5 – Software para monitoramento dos batimentos

/****************************************************************************/

/*                       Medição de Batimentos Cardiacos                    */

/*                          Transmissão via Wireless                        */

/*                       Include File V2.0 - 16/06/2006                     */

/****************************************************************************/

#include <at89x52.h>

#include <paulmon2.h>

#define on 1

#define off 0

typedef unsigned char BYTE;

code char MENU_L1[] = "BATIMENTO CARDIACO P/ MINUTO:";

unsigned char med_ad;

void delayms(char c);

void monit_ad (void);

int d,e,g;

/************************ Rotina de Servico - Timer 0 ************************/

void IntTimer0(void) interrupt 1 _naked

{

TR0 = OFF;                      // Desabilita o Timer.

TH0 = TaH;                      // Recarrega T(amostragem).

TL0 = TaL;                      // Recarrega T(amostragem).

TR0 = ON;                       // Habilita o Timer.

}

/***************************** Rotina Principal ******************************/

void main (void)

{

//char a;

//BYTE val,c,i,t,f;

//BYTE temp = 50;

while(1)

{

P1_0 = 1;

delayms(100);

monit_ad();

delayms(10);

}

}

/************************ Rotina de delay para ad ************************/

void delayms(char c)

{

c;

_asm

mov r0,dpl

0100$:

mov R2,#8

0200$:

mov R1,#55

0300$:

djnz R1,0300$

djnz R2,0200$

djnz R0,0100$

ret

_endasm;

}

/***************************** Rotina Monitoramento AD ******************************/

void monit_ad (void)

{

BYTE val, t;

P1_0 = 0;			// AD habilita conversões

val=10;			//set de inicialização de val

val = med_ad;		// lê valor AD

while(val<300)

{

if (val=0)		// Compara Leitura AD

{

TR0 = ON		// Dispara Timer

TH0 = VaH;		// Carrega medida Tempo 8 bit

e= VaH - 10;

pm2_pstr (MENU_L1);

pm2_pint8u(e);

pm2_newline ();

pm2_newline ();

delayms(200);

}

else

}

ANEXO 6 – Esquemático do Kit ULBEE

ANEXO 7 – Esquemas da placa de desenvolvimento do módulo